项目编号：JGXRMYY--2022--01

# 剑阁县人民医院医疗设备采购项目

# 竞争性谈判文件

采 购 人：剑阁县人民医院

2022年02月

第一章      谈判邀请

剑阁县人民医院拟对医疗设备一批采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：JGXRMYY--2022--01

二、项目名称：剑阁县人民医院医疗设备一批采购项目

三、资金来源：自筹资金，已落实

四、项目清单

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子气管内窥镜 | 套 | 1 | 13.5 |
| 2 | 电热蒸汽发生器 | 台 | 1 | 3.5 |
|  | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 7.8 |
|  | 监护仪 | 台 | 1 | 5 |

注：所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力的合法供应商。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、报价人必须是设备制造厂家或由设备制造厂家授权的经销商或代理商，报价人非报价产品制造厂家需提供产品制造厂家或国内有效代理商对报价产品针对本项目的授权证明文件（国产产品除外）。

7、如果报价产品属于《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第650号）中有强制性要求的，报价人应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，同时提供产品注册证（含登记表或制造认可表）。

8、本项目不接受联合体报价。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和谈判活动开始时间：2022年02月25日下午10:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：剑阁县人民医院普安院区行政楼二楼评标室（原卫生局办公楼二楼）

九、本谈判邀请在剑阁县人民医院官网(http://www.jgrmyy.cn/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：剑阁县人民医院

地    址：普安镇城北路58号

联 系 人：郑老师

联系电话：0839-6621038

▲特别提醒：凡参与本项目现场谈判人员在本公告发出之日起14天内有中高风险地区旅居史的，不得作为授权代表参加本项目谈判活动；参加本项目谈判授权代表应遵守疫情防控要求，佩戴口罩积极配合现场工作人员的疫情防控工作。

第二章 采购项目技术、服务和其他要求

一、技术参数要求

电子气管内窥镜参数和配置要求（一套）

1、便携式，用于床旁检查和治疗，采用电子成像技术。

2、视场角≥90° ，视向角：0°（直视），景深3～50mm。

★3、内径通道≥2.8 mm，插入部外径：≥5.2 mm.

4、工作管有效长度≥600mm

5、软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°。

★6、配≥4.0"便携触摸显示屏（小屏）和≥8.0"（大屏）。

7、显示分辨率：(小屏）≥800（RGB）X480 / (大屏）≥1280（RGB）X800。

8、具备拍照、录像功能。

9、显示屏与操作部采用平面触点式电气连接，使用接触更稳定、耐用。

★10、图像处理器与操作部为一键卡口锁定结构，装卸快捷、可靠。

11、提供操作软件系统终身免费升级。

12、光源照明亮度分级调节，优化图像质量。

13、图像真实性：应无明显几何失真。

14、配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底。

15、自带光源，具备防雾功能，无需预热。

16、操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求。

17、配台车一个。

电热蒸汽发生器（一台）

（一）、参数及配置要求

1、 额定电功率≥60 kW ，额定蒸发量≥80 Kg/h。

2、设计压力≥0.70MPa，最高蒸汽压力≥0.65 MPa ， 最高工作温度≥167 ℃，工作压力0~0.65 MPa (可根据需要调节)。

3、全自动控制方式，自动进水，自动控制压力，具有超压保护功能。

★4、蒸发器器身筒体为优质无缝钢管,封头为优质碳钢板。

5、所用交流接触器优质耐用。

★6、电热管组管壁为优质不锈钢无缝钢管,经久耐用,可单根更换。

（二）、其它要求

▲1、经销商负责设备安装，负责安装用阀门和管件等辅材的费用。

▲2、经销商负责设备强检和使用登记证的办理。

医用煮沸消毒器（一台）

（一）、参数和配置要求

1、设备用途说明：专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸。

2、内槽有效容积：≥80L(提供具体尺寸)。

3、槽体材质：304 不锈钢槽体和外罩。

★4、微电脑控制、液晶显示过程参数、参数可自行设定，显示过程参数，并实时显示温度，具有A0值显示（提供显示图片）。

5、开门方式：电动推杆，清洗篮筐自动升降。

6、微电脑控制温度，能在“室温-99”摄氏度之间自由调节。

7、加热功率：≤ 9kw。

★8、安全保护：设备通过了电磁兼容检测，提供检测报告复印件。

（二）、其它要求

★1、具有消毒产品卫生安全评价报告，提供检测报告复印件。

2、企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件。

3、售后服务要求：项目所在地具有售后服务机构，售后人员≥10人，并提供当地售后服务人员的工作证复印件。

监护仪（一台）

（一）、参数和配置要求

★1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持升级IBP，CO2和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，≥8通道波形显示。

3、内置锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

★4、监护仪设计使用年限≥8年。

▲5、配备EtCO2监测模块。

6、EtCO2采用旁流技术，水槽要求易用，可快速更换。

7、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

8、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

9、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

10、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

11、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

12、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

13、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

14、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

15、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

16、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

▲17、配血氧探头、心电导联线、血氧袖带、水杯各三个。

▲(二）其它要求：主机保修期≥3年，ETCO2模块≥3年，附件≥6月。

注：▲为实质性参数，不充许负偏离。★为重要参数，包一共3条，2条及2条以上不满足作为无效投标处理。包二共7条，5条及5条以上不满足作为无效投标处理。

二、报价要求

1、所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

2、报价供应商的技术应答应包括下列内容:

2.1所报产品的品牌、型号、配置；

2.2所报产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.3技术方案、项目实施方案；

2.4所报产品技术参数表；

2.5产品彩页资料；

2.6产品工作环境条件；

2.7产品验收标准和验收方法；

2.8产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

2.9报价供应商认为需要提供的文件和资料。

3、报价文件要求

3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。

3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

3.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

3.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日

3.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

三、商务要求

1、交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后10日内.

1.2 交货地点:剑阁县人民医院指定地点。

2、付款方法和条件：由剑阁县人民医院统一支付。设备经安装验收合格后，甲方凭乙方发票首付货款的60%，设备运行三个月后无故障付货款的30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

4、质保期：（制造商或其授权服务机构及供应商均应作出符合要求或优于要求的承诺）

4.1整机设备质保期，质保期≥1年。监护仪主机保修期≥3年，ETCO2模块≥3年，附件≥6月。自买方验收合格签字起。

4.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达买方现场修理和更换零件，费用（包括材料）由卖方承担。

5、提供的技术资料

5.1提供主机及配套设备的安装图纸及说明；(若适用)

5.2提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

5.3其它相关技术资料：

6、安装调试及验收：

6.1卖方负责设备安装、调试.

6.2卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

6.3验收标准以招标文件技术参数及要求和相关国家、行业标准为准。

7、售后服务：（制造商或其授权服务机构及供应商均应作出符合要求或优于要求的承诺）

7.1提供有关资料及售后服务承诺。

四、验收

成交供应商与采购人严格按照川财采〔2015〕32号四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知要求进行验收。

五、其他部分。报价供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、报价供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的报价供应商名单。

2、通过资格审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、报价供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的报价供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到报价供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、报价供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“完全符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的谈判方为第一成交候选供应商；当排名第一的供应商不能履约时，采购单位可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次谈判无效，采购人可重新组织谈判。

第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、有效的企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）。

2、法定代表人授权书（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证。

3、相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件及产品注册证（含登记表或制造认可表）（报价产品如果属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求时适用）。

4、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（原件，格式自拟）。

5、进口产品制造商的授权委托书原件（报价人非产品制造商适用）。

6、提供医疗器械生产企业及报价供应商针对本项目的售后服务承诺。

7、提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明(可提供承诺函）。

8、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（可提供承诺函）。

9、以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

剑阁县人民医院：

本授权声明：                     （报价供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“剑阁县XXXXXXXXXX设备采购”项目谈判文件（谈判编号JGXRMYY--2022--0*）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日

二、报 价 函

剑阁县人民医院：

我方全面研究了“剑阁县XXXXXXXX设备采购”项目谈判文件（谈判编号JGXRMYY--2022--0*），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、  竞争性谈判第二次报价表

（本表竞争性谈判申请书中不附在投标文件中，仅供第二次报价时提供）

项目名称：

项目编号：

谈判小组：

我代表                        公司对所投项目的设备第二次报价如下：

| 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： 大写： |

并做以下承诺：

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

（加盖企业法人公章）

年  月   日

四、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |

注：

1、报价供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数表

项目编号：                           包号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务应答表

项目编号：                           包号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件第四章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

报价供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

七、报价供应商基本情况表

| 报价供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日